附件一：参数要求
 功能2D视野，不要3D功能；
 清晰度达4K清晰度；
 不需要荧光功能；

 镜头直径：5mm/10mm双规格可选，5mm镜头适配腋窝单孔切口（切口≤3cm），10mm镜头兼容常规三孔操作。镜头采用蓝宝石镜面抗刮擦技术，可耐受134℃/2.1Bar高温高压灭菌；

 视向角：30°前斜视设计，可实现乳腺后间隙、腋窝淋巴结区的多角度观察，避免传统0°直镜的视野盲区；

 景深范围：3-200mm大景深，无需频繁调焦即可清晰显示乳腺腺体、胸大肌筋膜及淋巴结，尤其适合脂肪层较厚的患者；

 HDR动态范围：14档可调，增强乳腺组织对比度（如区分导管内癌与正常腺体），暗部细节提升40%（ISO 12800+灵敏度）；

 智能降噪：在低照度下（如吸脂后术野）仍保持图像纯净，噪点≤0.02%；

 电子放大：5-10倍无级放大，支持区域锁定（ROI）功能，放大后分辨率不损失，辅助精准分离淋巴管（直径≤0.1mm）。

