附件一：参数要求
≥6寸高清彩色触屏液晶，触屏操控，操作简便。

实时显示加压部位、压力值、运行模式、间歇时间、压力保持时间等。

压力0~180mmHg可调，具备全局同步调压、单腔跳过功能，自动配置梯度压力，调节步长为1mmHg。

人体部位如左臂、右臂、左腿、右腿、上身、躯干点选加压。

腔室达到设置压力后保持时间0~10秒可调，步长精确到1秒可调。

安全限压值超压确认提示，提醒谨慎治疗，避免误操作。

具有MLD水肿模式，专业用于淋巴水肿治疗。

内置帮助系统，治疗模式设定时，同屏自动弹出处方适应症说明。

内置≥25种模式处方。

开机自检功能，同时伴有语音提示。

淋巴水肿治疗专用多腔梯度压力衣对肢体施加序贯、梯度、圆周压力，防止静脉或淋巴逆流，预防静脉瓣损伤，保证血液的单向回流，快速回流。

主机有实时压力检测及提示功能。

急停按钮，患者自持，更多一份安全保障。

充气速度在触控屏上可调并显示。

工作时间5~99分钟可调。

循环充气间隔时间0~90秒可调。

工作时噪声不超过50dB。

操控、运行状态等语音提示功能。

需配置12腔上肢套筒1个，12腔下肢套筒2个。
