附件一：

长度3米，满足腹腔镜手术中主机与镜头的远距离灵活操作需求。

光源稳定性：输出光通量≥6000Lux，色温范围4300-6000K，波动率<5%，确保术中视野亮度均匀。

适配性：标准化接口(兼容 Olympus、Stryker、Karl Storz等主流腹腔镜主机)。

材质与结构：高纯度石英光纤芯，外层包覆耐高温硅胶(耐受≤150℃)，柔韧性佳，可高温高压灭菌。

光学性能：光损率<10%，透光率≥95%，无暗斑、断丝现象，支持4K超高清成像。

安全性：通过ISO 13485医疗认证，防漏电、防电磁干扰设计。

