附件一：

核心功能：脉冲式冲洗模式，流量可调范围0.1-3L/min，压力控制范围10-300mmHg，支持连续/间歇冲洗。

管路配置：标配双通道冲洗管路(≥2套)，管路长度≥2米，接口防漏设计，适配一次性或重复使用管路。

配件兼容性：冲洗管路、接头可适配主流腹腔镜品牌(如Stryker、Kar1Storz、奥林巴斯等)。

安全性能：过压自动泄压保护、漏液报警(声光提示)、低液位预警(剩余液体≤10%时提醒)。

操作便捷性：触控屏操作界面，预设冲洗程序(如快速冲洗、精细冲洗等)，支持脚踏开关控制。

灭菌与材质：接触液体部件为医用级不锈钢/耐腐蚀聚合物，管路支持环氧乙烷(EO)灭菌或一次性使用。

