附件一：

核心功能：压力设定范围8-25mmHg，自动停止供气/泄压，漏气补气速度≤2秒，流量调节范围1-30L/min。

加温功能：气体加温温度控制在35-40℃，防止镜面起雾，温度波动≤±1℃。供气方式：支持钢瓶二氧化碳与中央供气系统双模式切换，适配不同医院供气条件。

安全报警：供气压力不足(<5psi)、温度异常、流量超限等实时声光报警。

配件兼容性：注气管、气腹针等配件可适配主流品牌腹腔镜设备(如

Stryker、Karl Storz、奥林巴斯等)。

配套组件：标配注气管x2、气腹针X2，可选配加长型气腹针及高流

量注气管。

