附件一：

1.包含1个埋在头皮下的储液器和1根插入脑室导管（脑室端）连接而成。

2.需要具备X线显影性。

3.需要兼容磁共振检查，可安全进行磁场强度3.0T及以下的MRI检查。

4.具备防穿透基底。

5.入口连接头(直径不小于2mm),配套提供脑室导管 (内径不小于1.2mm，外径不大于2.6mm，长不低于20cm)。

6.提供标准直型，或标准直型和其他型的储液囊。

7.弹性囊顶，保证重复穿刺;可使用24G(5.5号针)或更小外径的针头，在圆顶囊区域进行抽取。

