附件一：

一、医用低温箱7台
（1）温度：低于-80℃；   

（2）有效容积：≥728升。

（3）带状态预警，可连续监控周围环境和系统状态，并在发生故障前预警任何异常情况，提前处理样本。

（4）延迟启动：压缩机在断电恢复期间的启动延迟数分钟，减少断电恢复期间的电力负荷，延迟时间：15分钟。

（5）冰箱质保期5年内免费维修、更换，冰箱使用期内由于冰箱质量问题造成样本损失由冰箱厂家负责。

二、冻存架168个

放置在-86℃医用低温箱中，医用低温箱有效容积：≥728升；不锈钢材质，抽屉式。冻存架与冰箱空间空隙≤3cm。设备质保期大于5年。

三、智能温度采集7个
（1）电源：220V/50HZ，直流输出模块供电。

（2）支持无线温度数据采集与传输设备，可延长通信距离，可将采集到的温度或温湿度数据上传至云端或本地服务器，实现实时远程监控与预警。

（3）温度采集模块采集范围：-200℃～+150℃，提供第三方出具的设备校准报告及传感器校准报告

（4）需提供国家颁布的无线电发射设备型号核准证书

（5）信号覆盖范围至少（垂直距离32.7m，穿透6层楼板约0.8m；水平距离24m，穿透墙壁0.3m）
