附件一：

设备一：镜头

品牌：KARL STORZ

产品编号：27005BA

产品名称：HOPKINSII Telescope 30°, 4

序列号：120VMX

数量：1 

故障描述：柱状晶体碎裂

处理措施：需要返厂换新

设备二：镜头

品牌：KARL STORZ

产品编号：27005CA

产品名称：HOPKINSII Telescope 70°, 4

序列号：1115383

数量：1

故障描述：柱状晶体碎裂

处理措施：需要返厂换新

设备三：异物钳

品牌：KARL STORZ

产品编号：27424F

产品名称：Forceps, 4 Fr., 60 cm

序列号：FB01

数量：1

故障描述：头端损坏

处理措施：需要维修升级，换新

设备四：活检钳

品牌：KARL STORZ

产品编号：27425Z

产品名称：Forceps, 5 Fr., 60 cm

序列号：S.7013.07

数量：2

故障描述：其他厂家器械，头端损坏

处理措施：需要维修升级，换新

设备五：摄像头

品牌：KARL STORZ

产品名称：三晶片摄像头

序列号：IC724426-H

数量：1

故障描述：晃动摄像头连线，图像黑屏

处理措施：需要更换摄像头连线
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