附件一：

1、基本要求：等离子电切系统可进行双极切割和止血，配套电切镜能与常规镜头通用。

2、技术参数具体要求：

2.1等离子系统主机

2.1.1主机可与电切镜及电极配合使用，用于生理盐水环境下的等离子电切和电凝；
2.1.2可对人体组织进行双极切割和凝血，主机具有独立的双极钳输出接口，切割≥2种模式，凝血≥2种模式；
2.1.3工作频率：≥100KHz，实现生理盐水下精准薄切；

2.1.4输入功率：≥520VA；

2.1.5主机面板LED显示，具备显示切割消融、凝固止血、时间、指示、警示等；

2.1.6具备根据组织情况需要自动交替进行切割和凝血。并据此自动调整功率输出和调整切割消融或凝血的比例；

2.1.7具备热损伤保护系统功能；

2.1.8脚踏开关：脚踏开关控制切割消融和凝固止血，可选脚踏开关调节档位功能；具备自动检测和识别附件及刀头故障功能，根据刀头型号自动设定最佳档位

2.1.9 具备出现瞬间超高峰值电流自动暂停能量输出功能；

2.1.10有故障报警提示功能，输出正常提示功能；
2.2电切镜Fr24

2.2.1内窥镜镜体外径≤3mm；

2.2.2视向角25°或30°可选；

2.2.3视场角：≥60°；

2.2.4景深范围：3-100mm；
2.2.5操作器（手件）：被动式；

2.2.6外鞘：周径≤Fr24，带进出水开关；

2.2.7配置内外鞘及闭孔器，可以匹配环状、针状电极；

2.2.8不锈钢水阀，外鞘有出水孔；

2.2.9内窥镜可承受低温等离子消毒；

2.2.10可配置专机专用耗材；

2.3电切镜Fr26

2.3.1内窥镜镜体外径≤4mm；

2.3.2视向角25°或30°可选；

2.3.3视场角：≥60°；

2.3.4景深范围：3-100mm；
2.3.5操作器（手件）：被动式；

2.3.6外鞘：周径≤Fr26，带进出水开关；

2.3.7配置内外鞘及闭孔器，可以匹配环状、针状电极；

2.3.8不锈钢水阀，外鞘有出水孔；

2.3.9内窥镜可承受低温等离子消毒；

2.3.10可配置专机专用耗材。

