附件一：

探头型号：飞利浦L12-5    

适配机型：飞利浦EPIQ5

参数需求：

飞利浦原厂全新正品，产品序列号可在飞利浦官方售后系统查询到完整出厂记录及保修记录。

探头类型：线阵；
成像模式：二维灰阶，可偏声束的脉冲多普勒，高PRF彩色多普勒；彩色能量多普勒血流图（CPA），方向性CPA，空间复合成像（sonoCT），可调节的自适应斑点抑制（XRES），谐波成像，全景成像，M型成像及造影  ；

临床应用：高分辨率的浅表应用（包括小器官、乳腺、血管、肌骨成像）；儿科应用 探头频率范围：12-5 MHz ；

晶阵数：256 最小穿透深度：3.5 cm  ；

侧向(横向)分辨力：0.9mm（深度2cm） 

0.9mm（深度4cm） 

1.3mm（深度6cm） 

轴向(纵向)分辨力：0.75mm（深度2cm） 

0.75mm（深度4cm） 

0.90mm（深度6cm） 

保修要求：提供不少于12个月的保修服务。

4.交货要求：合同签订后15天内完成供货及安装调试。
