附件一：

膝关节专用线圈，降低射频功耗，能对膝关节组织进行高质量成像。且带有脚踏支架，兼顾踝关节在曲腿时的扫描成像；
线圈性质：相控阵接收线圈；
接收通道数： 16；


FOV：FH≥200  AP≥160  LR≥160  (mm)；
尺寸：线圈尺寸≤390×420×330  (mm)
；
重量：≤5kg；
连接方式：即插即用；
功能成像兼容性：兼容各类磁共振功能成像；


兼容西门子3.0T机器。
