附件一：

1.基本要求：用于对组织的分离和凝固，具备切割和止血的功能。

2.主要功能，至少具备双极、电切、混切、凝血功能。

3.主机具有一体化设计，非模块化设计，所需功能无需模块组合添加，单极切割、单极凝血和双极凝血功能分别为三个或三个以上独立的功能区域，直观操作，无须切换显示屏、调节按钮及模式选择键等。 

4.单极模式：具有≥2切割模式，≥3凝血模式，喷凝模式输出功率≥120W。单极最大切割功率≥350W、单极最大凝血功率≥170W。

5.双极模式：具有≥4种双极输出模式,且双极最大功率≥70W。

6.具有双路输出模式：适合乳腺修复手术同时使用双刀笔应用。最大功率120W。

7.具有双路凝血功能，实现同一患者身上两个部位同时手术，电流互不影响。双极电凝最大功率≥120W、双路凝血最大功率≤150W。

8.具有功率适时调节功能：所有模式都具备自动检测组织阻抗变化并适时调节输出功率。

9.支持中文，英文等多种语言。

10.可扩展存储手术程序≥40组。

负极板接触质量安全监测系统：监测接触电阻变化，变化范围改变≥35％时主机报警并同时停止输出，且无需切换选择单回路和双回路负极板模式。

11.智能模式：将止血与分离结合在一起，减慢移动速度以提高止血效果，或加快移动速度以实现快速切割效果。

12.具有演示模式：演示模式功能，无需负极板连接即可启动单极模式输出，方便教学或检修。
