附件一：

1.适用于妇科宫颈癌后装放射治疗时患者的身体体位固定、施源管固定，以及在不同机房之间的转运，可实现CT+MR同等体位下扫描；

2.组件主要包含转运车、转移床板、CT对接定位架和MR对接定位模块，支持无痛麻醉后装插植功能拓展；

3.各功能组件材料通过3.0T超导核磁共振扫描测试，电控系统有屏蔽措施，转运床靠近磁体、转移床板进入扫描孔时MR扫描图像和频率信号连续均匀变化；

4.转运车四个万向轮联动操作，有锁定、自由转向和直行三种状态，一名医护人员也能操作转运车在不同机房间进行患者转运；

5.患者仰卧在移动床板上，要求脚托支架把两侧小腿整体支撑起来，小腿支撑高度、小腿仰角及大腿张开角度可通过脚托支架调节，脚托支架材质主要为玻璃纤维， 满足CT、MR图像需求。

