附件一：

1、样式:立式，上下双门；

2、有效容积(L):≥450升。上、下两室，每室配置≥6个抽屉；

3、上、下室温度左右分区独立显示，箱内控温范围-20~-40°C，控制精度0.1°C；

4、双压缩机双系统，上室、下室为独立腔室，可独立控温，互不影响；

5、设备稳定运行后，温度均匀性、波动值均≤2.5°C；

6、具有环温高温报警、高/低温报警、传感器故障报警、数据通讯故障、开门报

警等多种声光报警功能；

7、设备标配USB模块，便于数据导出，方便追溯查询；

8、两个测试孔(上、下室各1个)，方便测试箱内温度变化；

9、冰箱需能通过宽95cm，高202cm的门；

10、上、下两室都需配置温度记录仪，采用4G模块，内置可充电锂电池，测量

精度0.1°C；

11、温度记录仪具有远程下发指令配置参数功能，如:调整设备采集频率、远程

升级软件版本、配置温区等操作；

12、可通过浏览器、微信公众号、手机APP、小程序查看数据记录、曲线图等；

13、远程警方式:微信、短信、语音、邮箱等；

14、温度记录仪带显示屏幕，需具备断点续传功能，网络断线后可以提供网络中

断提醒功能，并在网络恢复时自动上传存储的数据；

15、温度记录仪后期使用需没有任何费用。

