附件一：

技术要求：

1）主要功能：用于对医用直线加速器进行绝对剂量测量，适用于放射治疗中的剂量与剂量率的测量。

2）主要配置：由主机、延长电缆、电离室。

3）接口方式：TNC接口（螺口型接口）或BNC输出口。

4）主机电源输入：AC100-240V，50/60Hz。

5）长期稳定性每年<±0.3%。

6）量程：2pA-200nA分辨率0.1pA，2nC-20mC分辨率0.1pC。

7）重复性≦±0.2%。

8）显示数据：含≧7.8英寸LCD全彩显示，能独立显示各项指标参数。

9）操作：可在触屏显示器上进行所有功能的操作，方便快捷。

10）零点漂移：自动，100 秒内。

11）存储：内置512 M数据存储芯片；最大存储电离室信息数量：20 个；最大存储测量数据： 200 组；所有设置参数和探测器参数可存在EEPROM中，掉电不丢失。

12）重量：≦3.0kg。

13）自动本底扣除。

配置要求：

1）0.65cc电离室    1个

≥18米延长线   1条

便携箱体     1个
三方检定部门标定证书  1份
