附件一：

1.机器配备显示屏触屏，内置扫码枪、散热装置、烟尘收集过滤系统、玻片自动收集装置，无需外接电脑以及扫码枪。设备通过3C认证（提供中国质量认证中心出具的3C认证证书）；

2.机器开关一键启动按钮，让机器运行更加简易、人性化；

3.打印技术类型：紫外激光标刻，无需任何打印耗材，可耐酒精或二甲苯等溶剂浸泡；

4.打印效果：打印在载玻片上的字体、图片等信息耐磨损，可长期保存。（提供专业机构的检测报告）；

5打印速度: 达到2-4秒/张（取决于打印内容的数量）；

6适应范围: 适合各类油漆载玻片，可同台机器、分别打印常规、免疫组化所需载玻片；

7.配备双装载槽，每槽预装大于等于100片载玻片，一次性可收集大于等于100片；

8.兼容国内所有HIS或LIS系统；

9.可打印各种符号，字符和汉字、二维码等；

10.可自由实现多级灰度打印; 打印软件可实现批量打印和单独打印;可自定义打印字段名称; 打印软件包含的打印可变字段数不少于6个；

11.打印精度高，打印出的二维码可轻松扫描；

12.打印内容分辨率≥2500dpi 。
