附件一：

技术参数具体要求：

1 模块化设计，包埋热台与冷台放置顺序可更换

2 中文触摸屏操作，用户可设定工作程序、工作时间、温度及时钟

3 蜡缸容量≥5升，温度范围50-70℃

4 热台温度范围50-70℃；组织存储槽温度范围50-70℃，可放置≥300个组织盒；模具存储槽温度范围50-70℃；冷热台均可以预约开启。

5 冷台工作温度可调，-3~-12℃，可放置≥70个组织盒

6 照明系统分为热台照明系统和附件照明系统两套，两套灯光可分开控制；照明灯亮度由暗到亮，≥5级可调；照明灯为LED冷光源，且均为隐藏式设计

7 热台上集成冷台，尺寸≥80*80MM，可以容纳更大包埋盒，冷点温度为≤5℃（恒定非相对温度）

8 集成于主机上的修蜡模块

9 集成于主机上的电加热镊及文件托盘

10 石蜡分配控制杆的位置可调，即可前后移动，适应不同尺寸的标本

11工作台面为人体工程学设计，手托处弧线设计、绝缘隔热使包埋工作更为舒适

12排蜡系统和排蜡阀设计保证热台、组织槽、熔蜡缸等处的熔蜡顺畅排出；

13提供保温区以存放恒温电热镊及其它工具，具有双重保温作用；镊子温热器温度由冷到热，≥5级可调

14 石蜡喷嘴长度可调

15设计使用寿命10年及以上

