附件一：

1.工作频率：提供2450MHz、915MHz两种频率任选。

2.工作端口：一台设备可支持两个微波输出端。

3.输出功率：支持0-100W功率输出，且连续可调，实际输出功率误差<10%。

4. 配备监控软件：监控软件可直接通过软件控制整机工作状态、设置参数、自主编辑消融方案等，实现智能化操作。监控软件能够记录、保存患者温度变化曲线，支持每一时刻的温度值的查询，并支持原始数据、温度曲线导出，以作数据分析。同时监控软件能够采集仪器所有的工作参数 、状态，并在相应的窗口中显示，实时提示仪器工作状态，出现故障及时警示。

5.匹配负载50Ω；线缆驻波比≤1.3。

6.工作模式：连续、间歇两种工作模式任选，两种模式互换可调，在间歇工作状态输出3S，停止2S。

7.治疗时间：治疗时间（1-30）分钟，任意选择设置，治疗时间到，自动停止输出。

8.冷却系统：带有冷却系统，以保证消融针与正常组织接触面的温度在45℃以下。

9.消融针杆温监测及超温保护系统：消融针与正常组织接触面温度的实时监测、显示，测温范围10—45℃，精度±0.5℃，当温度超过45℃时，设备自动停止输出。

10.旁开测温及超温保护系统：消融范围边缘温度监测，测温范围35—99.9℃，精度±0.5℃，至少提供三路测温，当测温针温度超过设定值时，设备自动停止输出。

11.检测系统：设备自带对消融针发射状态的测试系统，确保有微波能量输出。

12.显示方式：提供数码管、液晶屏等至少两种显示方式。

13.整机控制：提供包含脚踏开关控制、按键控制、软件控制等至少三种控制模式。

14.工作电源：电压220V±10%；频率50Hz。

15.额定输入功率：≤1200 vA。

16.工作环境：温度5—40℃；湿度 ≤85%的条件均可正常工作；气压86-106KPa。

17.整机防泄漏：无用微波辐射<5mW/cm²；仪器外壳泄漏<5mW/cm²。

18.配备电脑主机系统、显示器、键盘、鼠标等。

19.配备病例管理系统：能够新建、查询、保存、打印、删除患者病历信息，所有信息存储于数据库中，可支持导出。
