附件一：

1.设备类型：医月双通道双泵肠内营养泵，独立喂养泵+独立冲洗泵双泵分体控制，可同时运行、单独启停、互不干扰，支持喂养输注与管路冲洗同步/分时工作，适配ICU持续肠内营养治疗场景。

2.驱动方式：高精度盘式蠕动挤压式驱动，可拆卸蠕动轮设计，便于设备清洁、消毒及日常维护，符合院感管控标准。

3．控制系统：智能监测系统，实时监控输注流速、管路状态，运行稳定、误差极低，适配危重患者精准营养给药需求。

4.操作显示：显示屏中文操作界面，按键灵敏、操作简洁。

5.输注速度范围：1～1000ml/h，最小调节精度1ml/h，可满足重症患者低速精准喂养、高速补给等不同临床需求。

6.输注精度：整体误差≤土5%，保障危重患者营养液输注剂量精准可控。

7.喂养总量设定：0～9999ml，1ml步进调节，支持定量输注、余量记忆、输注完成自动停机。

8.冲洗泵冲洗速度范围：1～1000m1/h，高低速可调，满足低速脉冲冲洗、高速快速冲管两种临床场景。

9.冲洗功能：具各全自动定时冲洗、手动即时冲洗、输注间隙自动冲洗三重模式，可自定义冲洗间隔、冲洗时长、冲洗水量，有效预防营养管路残留堵塞、细菌滋生。

10.冲洗总量设定：0～999m1，精准控量，避免过度冲洗引发患者腹胀、反流、误吸风险。

11.安全报警与防护功能，具备管路堵塞、管路脱落、空液预警、输注完成、电池低压、设备故障、压力异常等声光报警功能，报警信息屏幕实时弹窗显示。

12.防倒流设计：双通道内置防逆流结构，杜绝冲洗水、营养液交叉倒流，避免液体污染、输注紊乱。

13.断电保护：内置大容量备用电池，断电后可持续工作≥4小时，断电自动记忆运行参数，来电自动恢复工作，保障ICU不间断治疗。

14.机身设计：轻便紧凑型医用机身，自带通用输液架卡扣，可壁挂、架放、床头固定，适配ICU病床布局。

