附件一：

1.软镜插入管外径≤3.9mm，工作管道内径≥1.5mm，具备吸引阀座。

2.视场角≥120°。

3.景深：≥3-180mm

4.插入镜软管前端弯曲角度：向上弯曲≥180°，向下弯曲≥130°，双向弯曲

≥310°。

5.操作手柄具备左右旋转关节，向左≥120°，向右≥120°。

6.软镜工作软管有效长度≥605mm。
7.操作手柄具有至少≥3个独立电子功能的按键，可控制：①图像放大/缩小、②拍照/录像、③画面冻结/解冻结。

8.插入管可以通过4.5号及以上气管导管。

9.配备≥4.0英寸手持式触摸显示屏。

10.图像显示器的显示分辨率≥720×720。

11.具有外置可热插拔TF存储卡存储图片及视频，容量≥64G。

12.具有白平衡功能，可一键恢复白平衡出厂值，具有开机记忆色彩功能。
13.具有至少2种输出图像形状可选，满足不同操作者的习惯。

14.主机首界面具有亮度调节快捷按键，≥三级调节。

15.可进行色彩参数调节，包括对比度、饱和度及亮度，0~15级可调，

16.采用翻盖式结构可角度调节≥120°。

17.内置可充电电池，方便科室自行更换，搭配内窥镜操作部使用，电池续航

使用时间≥4h。

18.配备备用电池，电池为市场通用18650可充电电池，维护替换成本低。

